东昌府区中医院采购项目情况

| 项目内容 | 资格需求 | 数量 | 预算总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动电解质分析仪 | 见附表1 | 1 | 100000元 |
| 全自动尿液分析系统 | 见附表2 | 1 | 180000元 |

注：供应商在进行报价时，需要附加详细的配置清单及试剂价格清单；

附表3、表4报价单

附表1

全自动电解质分析仪参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测项目 | K+、Na+、Cl-、Ca、pH、CO2、AG (nCa、TCa、AG 为计算项目) |
| 2 | 方法学 | 离子选择电极法 |
| 3 | 最快速度 | ≤45s/标本 |
| 4 | 样本量 | 100-150ul |
| 5 | 样本类型 | 血清、全血 |
| 6 | 进样系统 | 整机一体化设计，而非组合式设计，实现电解质分析的全自动化，且支持离心管直接上机测试 |
| 7 | 样本盘 | 单盘≥25个样本位 |
| 8 | 采样系统 | 采样能自动感应液面高度、内外壁同时清洗、能垂直和水平运动下，带防撞保护功能。 |
| 9 | 试剂系统 | 使用一体化纸质环保试剂包 |
| 10 | 存储功能 | 可存储≥10 万的检测结果，内嵌式条码扫描仪 |
| 11 | 输出方式 | 屏幕显示、高速热敏打印机、实时 RS-232 数据接口，支持LIS 系统连接 |
| 12 | 质控查询范围 | 30 天，可打印质控数据和曲线 |
| 13 | 参比电极寿命 | 永久性设计。 |
| 14 | 电脑配置 | 可 24 小时开机，开机时间≤3 分钟；有智能休眠模式 |
| 15 | 其他性能参数 | 项目; 测量范围; 分辨率; 测量精密度（CV）. K+; 0.50～15.00mmol/L; 0.01 mmol/L; ≤1.0%. Na+; 30.0～200.0mmol/L; 0.1 mmol/L; ≤1.0%. Cl-; 30.0～200.0mmol/L; 0.1 mmol/L; ≤1.0%. Ca2+; 0.10～5.00 mmol/L; 0.01 mmol/L; ≤1.5%. pH; 4.00～9.50(Unit); 0.01; ≤1.5%. CO2; 6.5～50.0 mmol/L; 0.1 mmol/L; ≤3.0%. |
| 16 | 质保期 | 贰年 |

注：该设备使用配套耗材、试剂单独报价

附表2

全自动尿液分析系统参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品要求 | 一次吸样即可同时完成尿液有形成分和干化学检测（一体机） |
| 2 | 测试原理 | 尿干化学采用光电比色法、检测波长数量≥5个，图像扫描式检测系统实时显示尿试纸反应图像，尿有形成分分析采用鞘流技术及数字成像自动识别原理。 |
| 3 | 检测项目 | 干化学测试支持项目≥11项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值参数（ACR比值）；有形成分自动识别测试项目≥11项。 |
| 4 | 红细胞形态学检测 | 可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告，提供3项报告参数。 |
| 5 | 渗透压及电导率 | - 标配渗透压及电导率测试功能 |
| 6 | 检测速度 | 干化学测试模式≥60个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥60个/每小时。 |
| 7 | 样本处理 | 无需离心及等待粒子沉降，无需特殊染色。 |
| 8 | 试纸仓容量 | ≥200条试纸。 |
| 9 | 急诊测试 | 可进行单个样本的急诊测试 |
| 10 | 检测系统 | 采用图像传感器检测系统，分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面 |
| 11 | 报告打印 | 可同时打印尿干化学及有形成分的检测结果 |
| 12 | 试管位号与架号自动检测 | 分析系统可自动识别试管位号与试管架号。 |
| 13 | 样本量检测 | - 采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示。 |
| 14 | 支持条码识别 | 可内置条形码扫描器识别条形码。 |
| 15 | 识别率 | 有形成分识别率红细胞≥90%、白细胞≥88%、管型≥85%。（提供检测报告） |
| 16 | 其他 | - 提供与仪器同品牌原厂配套的尿试纸及尿干化学质控液注册证 |
| 17 | 质保期 | - 贰年 |

注：该设备使用配套耗材、试剂单独报价

| 聊城市东昌府区中医院设备报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 单价/元 |  | 备注 |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 聊城市东昌府区中医院耗材试剂报价单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 包装规格 | 生产厂家 | 单价（元/人份） | 单位 | 备注 |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |