东昌府区中医院

医疗设备采购项目需求说明

一、基本要求：

本采购项目共分五个包，请供应商提供详细设备参数及响应需求表、售后服务等内容。

二、项目内容：

具体参数需求见附表1-5。

三、响应文件正本中须提供如下资格证明文件：

1、中国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）并具有相应的经营范围；

2、提供设备生产厂家有效资质及设备注册证等有效证件。

四、投标报价：

投标人的报价不得高于预算金额，否则其报价视为无效，不予进入评审。本次报价仅一次报价，报价币种为人民币。报价包括设备费、运杂费、装卸费、保险费、安装费、检测费、配件和备品费用、税金及质保期内提供服务等所发生的所有费用。投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价

五、付款方式：设备安装完毕并通过验收，运行正常后支付合同总款项的60%，壹年后支付合同总款项的30%，质保期满后付清剩余总款项的10%。

六、质保期：

自合同签订之日起贰年。

七、评标方法：综合评分法

| 分项 | 评分因素 | 满分分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 40 | 报价者报价得分＝（最低报价/报价者报价）×40％×100 |
| 技术 | 项目需求响应情况 | 30 | 根据需求表响应情况，综合比较给予分数 |
|  | 资质证件及质量 | 25 | 公司及产品三证、注册证是否齐全，产品质量是否优秀 |
|  | 质保期及售后服务方案 | 3 | 质保期贰年得满分，少一年扣1分；提供优质的售后方案并能及时解决紧急故障的能力。 |
| 商务 | 投标单位业绩 | 2 | 提供该公司近一年内相同业绩合同，每提供1份得1分，依次类推，最高者得2分。 |
| 合计： |  | 100 |  |

八、本次评标，评标委员会成员综合评定各投标人提交的响应文件，由评标委员会成员按照竞争性谈判文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的响应文件并分别进行打分，确定中标候选人。

九、中标及签订合同

1、中标公告发布后采购人与中标人签订合同。合同的内容不得超出公开竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容。

2、竞争性谈判文件、中标人的响应文件及评标过程中的有关澄清文件均为合同附件。

3、中标人如未于规定时间和地点签订中标合同，采购人有权撤销其中标资格并扣缴投标保证金。在这种情况下，采购人可另选中标人或另行招标。

附表1：

| 东昌府区中医院低温等离子体多功能手术系统需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求情况 | 响应情况 | 简要说明 |
| 1 | 可满足临床耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗 |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |
| 2 | 能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠 |  |  |
| 3 | ≥两种工作模式：1、打孔、切割、消融等功能模式；2、止血、凝固模式 |  |  |
| 4 | 可根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 |  |  |
| 5 | 可同时实现消融、凝固、止血、切割功能 |  |  |
| 6 | 具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等 |  |  |
| 7 | 配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位 |  |  |
| 8 | 具备阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统 |  |  |
| 9 | 主机可自动识别手柄、脚踏的连接状态；自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态；并根据不同刀头自动设置默认功率大小 |  |  |
| 10 | 能通过脚踏开关启动、切换工作模式 |  |  |
| 11 | 40℃≤工作温度≤70℃，保证创面无碳化，对周边组织损伤小 |  |  |
| 12 | 保证消融作用在靶组织表面，等离子作用仅为100微米 |  |  |
| 13 | 电场仅局限于刀头的双极之间；工作能量精确地控制在3-3.5eV，有效避免对神经的损伤 |  |  |
| 14 | 能提供具有中华人民共和国医疗器械注册证的配套耗材等离子体手术刀头，并需符合医保政策及院感要求。 |  |  |
| 其他需求 |  |  |  |
| 15 | 可提供优质的售后服务方案，质保期≥贰年 |  |  |
| 16 | 装机后免费提供设备培训服务，直至操作人员熟练使用设备 |  |  |

注：设备需求表响应情况须体现在响应文件内

附表2：

| 东昌府区中医院药物熏洗仪需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求情况 | 响应情况 | 简要说明 |
| 1 | 可满足对患者病灶部位的清创、药浴及术后护理，配合药物达到消炎消肿、镇痛、杀菌消毒的目的 |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |
| 2 | 具备雾化熏蒸、药物冲洗、热风烘干、臭氧消毒等功能 |  |  |
| 3 | 具备药物冲洗与清水清洗双通道，且可以独立运行 |  |  |
| 4 | 具备自动调节冲洗水温度功能，超声雾化器雾化量可调 |  |  |
| 5 | 工作温度环境：≥5℃且≤40℃ |  |  |
| 6 | 工作噪声：≤65dB |  |  |
| 7 | 相对湿度：≤80％ |  |  |
| 8 | 满足临床雾化熏蒸、中药冲洗（代替坐浴）及清水冲洗等 |  |  |
| 其他需求 |  |  |  |
| 9 | 可提供优质的售后服务方案，质保期≥贰年 |  |  |
| 10 | 装机后免费提供设备培训服务，直至操作人员熟练使用设备 |  |  |

注：设备需求表响应情况须体现在响应文件内

附表3：

| 东昌府区中医院多功能手术床需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求情况 | 响应情况 | 简要说明 |
| 主要参数 |  |  |  |
| 1 | 手术床为电动液压控制系统，具有升降、前后倾、左右倾、前后背板升降、平移等≥5个的独立液压驱动 |  |  |
| 2 | 手术床床板由头板，背板，臀板及可拆卸腿板构成；头板可拆卸，腿板可拆卸可水平打开并90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位，具备腰桥功能（电驱动） |  |  |
| 3 | 手术床配有充电电池确保无间断工作，保证手术台在紧急停电时使用 |  |  |
| 4 | 手术床垫为记忆海绵床垫，床垫外层透气、易于清洗优点，需经过防火等级测试，能够为患者提供舒适感 |  |  |
| 5 | 具备独立刹车系统确保手术床绝对稳定 |  |  |
| 6 | 台面板采用高强度并可透X光线的复合材料制成，可在手术过程中对病人进行全身各部位的X光透视检查，满足医院临床摄片需要 |  |  |
| 7 | - 手术床可承重≥180KG |  |  |
| 8 | 手术床长度≥2030mm； 床面宽度≥500mm； 床高度可调范围660-980mm； 台面平移≥300mm； 腰桥升高≥120mm； 台面前后倾斜角度≥25°；左右倾斜角≥20°； 背板折转≥70°/40° 夹板折转45°-90° |  |  |
| 其他需求 |  |  |  |
| 9 | 可提供优质的售后服务方案，质保期≥贰年 |  |  |
| 10 | 装机后免费提供设备培训服务，直至操作人员熟练使用设备 |  |  |

注：设备需求表响应情况须体现在响应文件内

附表4：

| 东昌府区中医院手术室无影灯需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求情况 | 响应情况 | 简要说明 |
| 主要参数 |  |  |  |
| 1 | 需要子母灯，具备两组光源 |  |  |
| 2 | 采用LED冷光源，每组光源由单独的透镜聚光，可单独更换 |  |  |
| 3 | 弹簧臂关节数≥6个，关节360°全方位设计，固定性好，阻尼好，固定稳 |  |  |
| 4 | 无影灯控制面板有亮度指示并可以调节亮度，具有普通亮度、明亮照明、腔镜照明模式等≥3种亮度；具备一键切换功能，可十级亮度调节 |  |  |
| 5 | 无影灯中置手柄可耐受134°的高温高压蒸汽灭菌 |  |  |
| 6 | 母灯灯盘直径≥600mm，LED灯源可单独更换 |  |  |
| 7 | 子母灯光斑直径可调节，显色指数（ra）检测结果≥95 |  |  |
| 8 | 光照度范围：40000lux≤母灯≤160000lux； 40000lux≤子灯≤130000lux |  |  |
| 9 | 子母灯光柱深度检测结果≥1200mm |  |  |
| 10 | 进口配件需提供报关单；必要时提供该产品检测相关的文件 |  |  |
| 其他需求 |  |  |  |
| 11 | 可提供优质的售后服务方案，质保期≥贰年 |  |  |
| 12 | 装机后免费提供设备培训服务，直至操作人员熟练使用设备 |  |  |

注：设备需求表响应情况须体现在响应文件内

附表5：

| 东昌府区中医院医用控温仪需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求情况 | 响应情况 | 简要说明 |
| 1 | 可满足各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病、骨科各类手术的术前准备和术后治疗 |  |  |
| 2 | 可适用于急性软组织损伤、急性滑膜炎、各类运动型损伤 |  |  |
| 3 | 可适用于各类急性软组织疼痛的康复治疗 |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |
| 4 | 水温温度控制范围：≤25℃ |  |  |
| 5 | 负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2℃/h |  |  |
| 6 | 具备双路同时输出控制方式 |  |  |
| 7 | 制冷方式：压缩机制冷 |  |  |
| 8 | 噪声控制：正常工作噪声≤55dB |  |  |
| 9 | 配备不同部位的水囊≥4种，满足不同患者局部的冷敷治疗 |  |  |
| 10 | 具备水位超限自动报警，仪器故障智能诊断功能 |  |  |
| 11 | 提供各部位配备冰囊名称 |  |  |
| 其他需求 |  |  |  |
| 12 | 可提供优质的售后服务方案，质保期≥贰年 |  |  |
| 13 | 装机后免费提供设备培训服务，直至操作人员熟练使用设备 |  |  |

注：设备需求表响应情况须体现在响应文件内

- 附表6：

- 东昌府区中医院采购项目报价单

| 序号 | _______________采购项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 付款方式： （如满足需求文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 3 | 质保期： |  |

供应商名称（盖章）：

授权代理人签字：

日  期：