医用控温仪参数（预算2.7万元）

一、临床需求适用病症

1.各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病、骨科各类手术的术前准备和术后治疗。

2.急性软组织损伤、急性滑膜炎、各类运动型损伤

3.各类急性软组织疼痛的康复治疗

二、参数

1.水温温度控制范围：≤25℃

2.负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2℃/h

3.输出控制方式：双路同时输出

4.制冷方式：压缩机制冷

5.噪声控制：正常工作噪声≤55dB

6.附件配置：不同部位的水囊≥4种，满足不同患者局部的冷敷治疗

7.水位超限自动报警，仪器故障智能诊断。

8.各部位配备冰囊名称

艾灸理疗仪参数（预算2000元）

1.电子加热无烟、无明火、无烫伤。

2.数码显示，智能控温，可调时间，温度。

3.灸头可旋转，支臂可调节并定位;

4.布套︰确保药性热量效果，  药性向外挥发，而且把热量

电脑骨创伤治疗仪		（预算2万）

1、适用范围：适用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛

2、显示方式：液晶显示界面

3、输出路数：电刺激输出：≥2路

4、治疗功能要求：同时具备内生电流疗法的各种模式及功能

5、配备台车。

红外线热辐射理疗灯参数

- 本产品属于I类，B型普通设备，连续运行，非接触式设备，

2、电源：AC220V  频率：50Hz

3、输入动率：400W，灯头功率：400W。

4、灯头的红外线峰值波长范围：2-10μm。

5、定时控制时间：60分钟。

6、灯头使用寿命：≥500小时。

7、熔断器规格：Φ5X20，F4AL25OV。

8、肛肠科用，2台，预算为2000元

煎药机参数

1、数字化总线控制，液晶数字化显示，设计先进，性能稳定

2、煎药包装一体化，玻璃缸锅体，煎药效果一目了然，美观大方，经济实用

3、文火、武火自动转换，同时煎煮3个处方

4、带有手工挤压杆，可充分提取药包中的残液，药味纯正，药效更好

5、包装袋 自50ml-300ml可任意设置，包装数量设计为0--999袋，计量精确，性能稳定适用于不同患者不同剂量的需求，是行业内可调范围最大的包装机

6、液体包装无液自动停止工作，防止包装材料的浪费，避免包装机头部分塑料卷的粘连，独家专利技术，行业技术领先

7、包装机控制主板设计四视窗3位数大数码管，分别为“上轴温度”、“下轴温度”、“设定袋数”、“设定袋长”

8、采用光电行程开关，计量精确

9、包装成品易保存、易携带、服用方便

10、箱体和电控盒等主体部件采用304医用不锈钢，经久耐用，耐腐蚀，不生锈

11、特有的自动检错功能，漏电保护装置

空气压力循环治疗仪 （预算1.5万）

1、适用范围：对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，减轻肢体水肿。

2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。

3、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。

4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。

5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

6、工作腔数：≥4腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；主机可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒或2个手掌套筒工作，导气管（连接气管）具备防错插装置。

7、工作压力：各腔室压力分别独立可调。

8、保压、间停时间可调

9、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。

10、工作模式：共有≥5种预先设定的工作模式。

11安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

12.设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。

微波治疗仪参数（预算6000元）

1.用途：利用红外线辐射热局部理疗用。

2.功率：400W

3.红外热辐射理疗灯可调高度：50-135cm

4.红外热辐射理疗灯灯头旋转角度：360°

5.红外线峰值波长：≥6um

6.理疗模式：脉冲微波治疗模式

注：台车式，可移动，支架可调节

健康体检一体机设备技术参数（预算9.5万元）

整机参数：

1.主要检测功能：身高，体重，BMI（体质指数），血压（高压、低压），脉率（心率），脂肪率、体温，血氧，血糖、尿酸、胆固醇，尿常规分析，12导心电，血脂四项，血红蛋白，心理疏导，视力、散光、色弱，中医九型体质筛查，A4打印报告等项目。

2.内置摄像头用于人脸识别和身份证读卡器读取用户信息。

3.一体机系统须开放数据接口，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到院方指定的数据服务端。

4.检测报告：采用标准A4纸规格打印，报告单中针对检测异常项目单独提示统计，清晰易懂，可设置打印体检汇总表和打印封面+图文报告+体检汇总数据等模式。

各分项检测功能技术指标：

一、身高检测

1.测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距。

2.测量范围：20-210cm；

3.测量精度：±0.5cm；

5.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

二、体重检测

1.测量方式：精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

2.测量范围：2.0-500kg ；

3.测量精度：±0.1kg；

5.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

三、BMI体型指数计算

1.BMI测量：采用最新WHO标准或者中国九城市标准自动计算；

2.标准范围：18.5-24.9；

四、血压检测

1.方式：采用臂筒式血压计；

2.性能：智能加压技术、示波测定法测量高压、低压、心率（脉搏）；

3.范围：血压：0-280mmHg(0-37.3kpa)，脉搏：30-160times/min；

4.精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内，脉搏数：±5％ 以内；

五、人体成分检测

1.测量范围：5.0％-75％，分度值：0.1％；

2.男正常体脂率约在10～20％之间，女约在17～30％之间；

六、体温检测

1.测量方式：精密红外线体温测量仪；

2.体温范围：32℃-42.9℃，测量误差为±0.2℃ 分辨率：0.1℃；

4.测量距离：1-5CM；

5.测量模式：体温测量模式+物温测量模式，三种颜色标识绿色、橙色、红色；

6.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

七、血氧检测

1.测量方式：指夹式血氧检测仪；

2.产品性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率，是呼吸循环的重生理指数；

3.显示范围：0％-99％ ，测量范围：70%-99%；

4.测量精度：在70％～99％范围内，测量误差为±2％， 分辨率：1％；

5.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

八、血糖检测

1.检体：指尖微血管全血；

2.检测范围：20-600mg/dl（1.1-33.3Mmol/L）；

3.检测精度：±20％，当血糖浓度≥75mg/dl（4.17mmol/L）；

4.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

九、尿酸检测

1.检体：指尖微血管全血；

2.检测范围：3-20mg/dl（0.18-1.19mmol/L）；

3.检测精度：±20％，当尿酸浓度≥5mg/dl（0.30mmol/L）；

4.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

十、胆固醇检测

1.检体：指尖微血管全血；

2.检测范围：100-400mg/dl（2.59-10.35mmol/L）；

3.检测精度：±20％，当胆固醇浓度≥150mg/dl（3.88mmol/L）；

4.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

十一、智能蓝牙腰围尺检测

1.测量范围：1-1500mm；

2.测量分辨率：1mm；

3.测量精度：2‰；

4.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

十二、尿常规检测

1.检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、pH值、潜血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素C、微量白蛋白、肌酐、钙离子等十四项；

2.检测结果：检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值；

3.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

十三、十二导心电检测

1.概述：具有十二导心电图的采集，回放与自动分析诊断、频谱心电、高频心电、QT离散度分析、心率变异性分析、心肌缺血分析、心率震荡分析、起搏心电分析、向量心电图、时间向量图、心室晚电位分析等功能，能及时准确的反映使用者的心脏运动情况，，成为医生诊断的可靠依据。

2.采集模式：12导联同步采集；

3.采样精度：24位。

4.标准12导联，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6；

5.增益设置（灵敏度）和准确度：增益应具有固定的5mm/mV、10 mm/ mV、20mm/ mV三档，增益准确度为±2%.（需提供医疗器械注册检验报告）

6.分析功能：应具有自动分析功能，对其所获取的心电图波形进行自动心电图分析。

7.提供非贴片式电极且能反复使用；

8.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

十四、血脂四项检测

1.检测内容： 总胆固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白；

2.检体：全血、血清、血浆；

3.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

十五、血红蛋白检测

1.检测内容：血红蛋白和红细胞积压；

2.检体：指尖微血管全血；

3.传输方式：采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传；

十六、心理健康评估检测

1.检测类型 正常、轻度倾向、中度倾向、重度倾向；

2.测试方式：选择式得分；

3.根据最近2周的状况和感觉完成题目，全程语音指导操作，使用方便；

十七、视力色盲色弱检测

1.测量项目：左右眼视力检测、左右散光检测、色弱色盲检测；

2.测量范围：可灵活切换检测距离（支持1.5米/2.5米/5米随意切换）；

3.测量标准：根据GB11533-2011国家标准设计，全程动画式语音指导测量，采用高清LCD电子动态显示技术，同时采用智能ZOOM核心算法；

4.视力正常范围：左右眼1.0及以上，可根据评定测量结果和正常异常判定；

十八、中医体质辨识检测

1.检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质；

2.测试方式：选择式得分；

3.判定标准：平和质为正常体质，其他9种体质为偏颇体质；

十九、A4打印报告

1.采用激光打印机，标准A4纸打印体检报告；

二十、智能体检一体机系统软件技术要求

1.自助建立电子健康档案

1.1本机支持测量一步建档和后台档案管理一步建档能等多种模式，初次使用的居民，智能体检一体机显示屏上可提示并引导居民自助建档，建档数据自动归入个人健康档案库。

2.自助体检

2.1测量人员携带身份证自助刷卡测量，刷卡成功后屏实时显示人员信息（身份证照片、姓名、性别、年龄、身份证号）方便信息核对；

2.2所有体检均通过触控屏自助使用。

2.3体检结果身高体重、人体成分、血压心率、血氧、体温、12导心电、血糖、尿酸、总胆固醇、血红蛋白、血脂四项、尿液分析、中医辨识、腰臀比、视力、散光、色盲、心理测评等数据与相关标准在屏幕上呈现。

3.数据管理

3.1自助建档、自助体检数据通过网络上传区域公共卫生信息平台。

3.2支持居民健康档案，体检数据自动归入个人健康档案，

3.3通过二代身份证建立健康体检档案，可持卡（二代身份证）在仪器刷卡进行体检并对身份信息进项验证是否已建档案，档案管理中输入身份证号姓名可查阅相应的体检报告。

3.4体检结果可在智能体检一体机上打印健康体检报告并提供报告处理与分析。

3.5支持个人体检结果自动生成体检报告；如有超标数据自动提示。

4.健康管理

4.1档案管理

4.1.1添加档案：支持手动添加档电子健康档案和一键获取身份证信息自动建立电子档案4.1.2档案搜索：输入关键文字（姓名、编号、姓名、年龄）针对电子档案人员进行刷选查看健康分析；

4.2报告查询

4.2.1可根据一键获取身份证号或通过性别、年龄、检测时间对本机所有测量人员信息测量结果查询

4.2.2点击测量人员信息可查看最后一次测量结果并自动统计本次检测项目、健康指标、合格指标、不合格指标并通过饼状图展示使数据更清晰易懂，同时支持二次打印报告和导出PDF报告到U盘。

二十一、人员身份信息采集

人脸识别：

可支持采用先进人脸智能识别引擎技术，查询建立档案。

身份证读卡器：

2.1符合居民身份证阅读器通用技术要求

2.6性能：身份证刷卡测量，能即时打印和记录测试者身份信息。

备注：此一体机检测数据需与医院门诊系统、公卫系统（包括门诊和公卫系统更新换代）互联互通并进行数据编辑功能。