蒸汽灭菌器设备参数

用途：适用于医疗机构实验室场所，通过高温蒸汽技术实现灭菌的设备，能有效杀灭细菌、病毒和其他微生物。

1、容积≤24L。

2、内室尺寸（φ*L）mm：≥φ200*400，内胆为不锈钢材质；

3、外型尺寸（L*W*H）mm：≥600*400*400；

4、电源：AC220V，50HZ；

5、输入功率：≤3kVA；

6、温度选择：110~130℃；

7、设计压力范围：0.1~0.2MPa；

8、设计温度：≥144℃；

9、具备安全连锁装置，压力未归零时门锁自动锁死，防止误开造成安全事故；

10、具备过热保护功能；

11、具备低水位断电保护功能；

12、其他安全装置齐全，具备监测传感器、加热器、压力安全阀等设备故障功能；

13、配备打印功能，可记录灭菌过程；

14、配备不锈钢材质活动置物架

生物安全柜主要技术参数

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1000mm×700mm×2000mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）800mm×600mm×600mm。

（4）台面距离地面高度：≥700mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）系统排风总量：≥300m³/h

（6）噪音等级：≤67dB（A）

（7）照明：≥1000lx

（8）过滤效率:送风和排风过滤器需为高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

（9）使用人数：1—3人

2、生物安全性：

（1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；

（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次；

（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；

二、结构功能特点：

1、≥4寸LCD液晶显示屏，全参数显示运行状态；

2、多种方式控制玻璃门升降，且使用人员不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

3、安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；

4、具备玻璃门高度错误、过滤器压力故障、过滤器失效、气流波动等故障报警功能；

5、具备安全的连锁保护设计；

三、资格证明和技术文件

1、具有ISO9001质量管理认证；

2、具有ISO14001环境管理体系认证；

3、具有ISO13485及CE认证；

4、具有国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证；

5、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分:通用要求》标准的检测报告。