电脑中频治疗仪技术参数

1、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。

2、中频频率：1kHz~10kHz，单一频率允差±10%。

3、调制频率：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

4、中频载波波形：双向方波。

5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

7、脉宽：50μs~500μs，允差±10%。

8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

9、干扰电性能：

10、工作频率：4kHz，允差±10%。

11、调制频率：0.125Hz，允差±10%。

12、差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。

13、调幅度：0%、100%，允差±5%。

14、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%

15、处方：100个固定处方。

16、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于 100mA。输出强度分0~99 级可调。

17、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。

18、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。

19、电极板温度：38℃~55℃，分6档可调，允差±3℃。

20、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过 50mA，分0~99 级可调。

21、治疗时间：治疗时间根据处方不同为 20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

22、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

23、具有漏电，过载，短路保护。